病原体测序平台

一、参数要求:

1 高通量测序仪：

*1.1 通量数据平台：每次反应可生成3000亿碱基数据；

1.2 数据读取模式：单端读取序列和双端读取序列；

1.3 读长2×150 bp时，整个测序运行完成时间：≤30小时；

1.4 平台数据读长：单端读取序列，读长不低于150个碱基；双端读取序列：读长不低于2×150个碱基；

1.5 从核酸到可测序文库样本的处理过程，无需进行油包水PCR反应；

*1.6测序文库直接用于测序仪上机，整个测序过程只需操作一台设备，有效降低操作复杂性，减少实验误差；

*1.7 全封闭检测室，集成式测序卡盒，卡盒内包括所有测序需要的生物酶和试剂，无需手工配置，减少生物污染；

*1.8 试剂槽：即插即用，具备可读取的无线射频识别标签；

1.9 测序数据准确性：测序结果给出严格的Q30质量数据，当2×150 bp测序时，Q30值≥75%；

*1.10 测序系统主机内置服务器，主机同时具备样本文库克隆扩增、测序和数据分析功能；

*1.11 仪器主机内不含液流流路，免日常冲洗维护工作；(提供证明材料)

*1.12 通过机器内置生物信息分析和加速模块，2小时内完成全部下机数据的基因组分析；

2 中通量测序仪：

2.1数据通量：每次反应可生成75亿碱基数据；

2.2 每次运行至少可生成可读2500万个片段标签序列；

2.3 从核酸到可测序文库样本的处理过程，无需进行油包水 PCR反应，避免人为操作误差；

2.4 数据读取两种模式：单端读取序列和双端读取序列；

2.5 单端读取序列读长：1×150个碱基；双端读取序列读长：2×150个碱基；

*2.6 读长1×100 bp时，整个测序运行完成时间：≤5小时；(提供证明材料)

*2.7 读长2×150 bp时，整个测序运行完成时间：≤20小时；

2.8 测序结果给出严格的Q30质量数据；

*2.9 全封闭检测室，集成式测序卡盒，卡盒内包括所有测序需要的生物酶和试剂，无需手工配置，减少生物污染；

2.10 设备支持读长包括：75bp、100bp、150bp、300bp多种模式；

*2.11 测序文库直接用于测序仪上机，整个测序过程只需操作一台设备，有效降低操作复杂性，减少实验误差；

2.12 数据准确率高：读长300bp时，Q30值≥75%；

*2.13 测序系统主机内置服务器，主机同时具备样本文库克隆扩增、测序和数据分析功能，无需再额外配置样本文库克隆扩增设备；

3 小通量测序仪：

3.1 数据通量：每次反应可生成1.2Gb（即12亿个碱基）；

3.2 每次运行至少可生成可读400万个片段标签序列；

*3.3仪器主机内不含液流流路，免日常冲洗维护工作；

*3.4全封闭检测室，集成式检测卡盒（卡盒内包括测序试剂、流路和废液回收容器），防止生物污染；

*3.5数据读取不低于两种模式：单端读取序列读长：1×150个碱基；双端读取序列读长：2×150个碱基；

*3.6 读长2×150 bp时，整个测序运行完成时间：≤20小时；

*3.7 便携设计，方便携带，测序开始前仪器可任意搬动，搬动后无需工程师上门进行仪器维护与校准，经过自检即可正常开展测序。(提供证明材料)

3.8 数据准确率高：读长300bp时，Q30≥75%；

3.9 设备支持读长包括: 75bp、150bp、300bp多种模式；

3.10 测序文库直接用于测序仪上机，整个测序过程只需操作一台设备，有效降低操作复杂性，减少实验误差；

*3.11 测序系统主机内置服务器，主机同时具备样本文库克隆扩增、测序和数据分析功能，无需再额外配置样本文库克隆扩增设备；

4 毛细管电泳仪：

4.1 功能：采用毛细管电泳原理，可应用于DNA、RNA等核酸的电泳分析，能进行全自动的核酸片段大小测定，核酸质控，浓度测定，微卫星分析等；

4.2 光源：LED光源，高灵敏度的光电倍增管检测；

4.3 自动化程度：采用预装式卡夹，即插即用，无须人工制胶、灌胶、上样，整个过程全部由仪器自动来完成；每轮分析后，仪器自动清洗毛细管，无须人工清洗；

*4.4 上样形式：直接兼容0.2ml离心管、8联管、12联管、96孔微孔板等；可搭配专用微量管，样品管中溶液需求量最低1ul；

*4.5 可以一次性完成4-100个个数样品的检测分析；

4.6 电泳时间：最快可达1-2分钟/4个样本；

4.7 检测片段范围：15bp-50kb，可检测大于50kb的核酸，最大可分析到165kb；

*4.8 灵敏度：无需对样品进行纯化，可以直接对PCR产物原液进行检测。DNA样品的检测灵敏度可达1pg/ul；

4.9 样品上样量：小于0.1 ul；

4.10 卡夹：提供预制胶卡夹，适用于DNA高分辨率分析、DNA普通产物分析、DNA快速筛查分析、RNA质量控制分析等应用，RNA质控分析时提供RNA完整性得分RQN值，DNA质控可提供DNA完整性指数DQN值；

*4.11 分辨率：对<500bp的DNA片段，可达1-4bp的分辨率，200bp片段可达2bp的分辨率;

4.12 软件功能：软件可以自动输出电泳胶图、峰图、样品浓度、片段大小等一系列数据，并可以以报告形式完整打印输出； PDF， WORD，JPG都可以输出；

4.13 无污染：系统中仪器、耗材及检测过程均为全封闭式，避免了核酸染色剂等有害物质与操作人员的接触；

*4.14 可选择通卡夹配件，在仪器外部对卡夹进行通胶，可以对卡夹中毛细管中的胶进行更好的置换，对过期卡夹或者保存不当卡夹进行处理。

*4.15 采用空气压缩机或其他给压装置，操作方便，小巧便于放置和移动，无需氮气钢瓶，无需后期灌气；

二、配置要求:

1.高通量测序仪主机及配套软件分析系统：1套；

2.中通量测序仪：1套；

3.小通量测序仪：1套；

4.毛细管电泳仪：1套；